## PLTDGBS
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2024 ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kèm theo Công văn số: /TM-BV ngày 17/7/2024
STT | Mã số | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính thông số kỹ thuật | Quy cách | Hãng - Nước sản xuất | Mã kê khai | ĐVT | Số lượng
1. Hóa chất chạy máy sinh hóa AU480 (24 mặt hàng):
1 | HC124P1001 | Thuốc thử định lượng Glucose trong máu | Thuốc thử định lượng Glucose trong máu | R1 Glucose Reagent Glucose Oxidase > 15 U/ml Peroxidase > 1 U/ml 4-aminoantipyrine 0.7 mmol/l Phenol 11 mmol/l MOPS Buffer 0.05 mol Phosphate Buffer 0.025 mol Tuyến tính: lên đến 39 mmol/l (703 mg/dL) Độ nhạy: xuống đến 0,05 mmol/l (1mg/dL) Thể tích: Hộp 600 ml | R1: 12 x 50ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 13
2 | HC124P1002 | Thuốc thử định lượng Urea trong máu | Thuốc thử định lượng Urea trong máu | R1 Buffer Tris Buffer pH 7.95 112 mmol/l 2-Oxoglutarate 15.5 mmol/l ADP 0.94 mmol/l Urease 17000 U/l GLDH 600 U/l R2 Enzyme Reagent 2-Oxoglutarate 115 mmol/l NADH 1.44 mmol/l Tuyến tính: 402.4 mg/dl (67 mmol/l) với mẫu huyết thanh và huyết tương; và 6300 mg/dl (1046 mmol/l) với mẫu nước tiểu Độ nhạy: 3.18 mg/dl (0.53 mmol/l) Thể tích: Hộp 360 ml | R1: 6 x 50ml R2: 3 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 15
3 | HC124P1003 | Thuốc thử xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh và huyết tương và trong nước tiểu trên máy phân tích sinh hóa | Thuốc thử xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh và huyết tương và trong nước tiểu trên máy phân tích sinh hóa | R1 Sodium Hydroxide 0.32 mol/l R2 Picric Acid 35 mmol/l Tuyến tính: 2000 µmol/l (22.7 mg/dl) với mẫu huyết thanh/huyết tương và 44 mmol/l (500 mg/dl) với nước tiểu Độ nhạy: xuống đến 14 µmol/l (0.15 mg/dl) Thể tích: Hộp 600 ml | R1: 6 x 50ml R2: 6 x 50ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 8
4 | HC124P1004 | Thuốc thử định lượng HDL trong máu. | Thuốc thử định lượng HDL trong máu. | R1Buffer Good’s Buffer pH7.0: 30 mmol/l 4 Amino Antipyrine: > 0.9 mmol/l POD: 2.4 U/ml Ascorbic Oxidase: 2.7 U/ml Anti Human Lipoprotein Ab R2 Enzyme Reagent Good’s Buffer pH7.0: 30 mmol/l Cholesterol Esterase: 4.0 U/ml Cholesterol Oxidase: 20 U/ml F-DOAS: 0.8 mmol/l Thể tích: Hộp 320 ml | R1: 6 x 40ml R2: 4 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 8
5 | HC124P1005 | Thuốc thử định lượng Cholesterol trong máu | Thuốc thử định lượng Cholesterol trong máu | R1 Chol Reagent Pipes Buffer 50 mmol/l Cholesterol Oxidase > 100 U/I Cholesterol Esterase > 150 U/I 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l Peroxidase > 800 U/l Phenol 6.0 mmol/l Tuyến tính: lên đến 19,6 mmol/l (758 mg/dL) Độ nhạy: 0,13 mmol/l (5 mg/dL) Thể tích: Hộp 600 ml | R1: 12 x 50ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 4
6 | HC124P1006 | Thuốc thử định lượng Triglycerides trong máu | Thuốc thử định lượng Triglycerides trong máu | R1 Trig Reagent Pipes Buffer pH 7.8 50 mmol/l p-Chlorophenole 2 mmol/l Lipoprotein Lipase 150000 U/I Glycerolkinase 800 U/I Glycerol-3-P-Oxidase 4000 U/I Peroxidase 440 U/I ATP 0.3 mmol/l Na-cholate 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrate (II) 1 µmol/l Thể tích: Hộp 600 ml | R1: 12 x 50ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 4
7 | HC124P1007 | Thuốc thử định lượng men gan AST | Thuốc thử định lượng men gan AST | R1 Enzyme Reagent Tris Buffer pH 7.8 80 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH ≥ 800 U/l MDH ≥ 600 U/l R2 Oxoglutarate / Co Enzyme NADH 0.18 mmol/l Oxoglutarate 12 mmol/l Tuyến tính: lên đến 613 U/l Độ nhạy: 4 U/l Thể tích: Hộp 360 ml | R1: 6 x 50ml R2: 3 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 8
8 | HC124P1008 | Thuốc thử định lượng men gan ALT | Thuốc thử định lượng men gan ALT | R1 Enzyme Reagent Tris Buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2 Oxoglutarate/ Coenzyme+ NADH 0.18 mmol/l Oxoglutarate 15 mmol/l Tuyến tính: lên đến 418 U/L Độ nhạy: 3,0 U/L Thể tích: Hộp 360 ml | R1: 6 x 50ml R2: 3 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 8
9 | HC124P1009 | Thuốc thử định lượng Gama GT trong máu | Thuốc thử định lượng Gama GT trong máu | R1 Buffer/Glycylglycine Tris Buffer pH 8.25 100 mmol/l R2 Substrate L- γ-glutamyl-3-carboxy- 4-nitroanilide 2.9 mmol/l Tuyến tính: lên đến 1200 U/L Độ nhạy: 1 U/L Thể tích: Hộp 240 ml | R1: 4 x 50ml R2: 2 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 2
10 | HC124P1010 | Thuốc thử định lượng Uric acid trong máu | Thuốc thử định lượng Uric acid trong máu | R1 Uric Acid Reagent Phosphate Buffer pH 7.4 50 mmol/l DHBSA* 4 mmol/l Preservative * 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid POD 660 U/l 4-Aminoantipyrine 1 mmol/l Uricase 60 U/l Độ nhạy: 0.2 mg/dl (10.82 μmol/l) Thể tích: Hộp 500 ml | R1: 10 x 50ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 2
11 | HC124P1011 | Thuốc thử định lượng Protein toàn phần trong máu | Thuốc thử định lượng Protein toàn phần trong máu | R1 Biuret Reagent NaOH 200 mmol/l Potassium Lodide 30 mmol/l Copper Sulphate 18 mmol/l Sodium Potassium Tartrate 32 mmol/l R2 Standard Protein solution 60 g/l (6.0 g/dl) Tuyến tính: lên đến 130 g/l Độ nhạy: 2g/l Thể tích: Hộp 360 ml | R1: 6 x 60ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 1
12 | HC124P1012 | Thuốc thử định lượng Amylase | Thuốc thử định lượng Amylase | R1 Buffer Hepes Buffer pH 7.15 52.5mmol/l MgCl2 12.6mmol/l Calcium chloride 5.0 mmol/l Sodium chloride 87 mmol/l R2 Substrate Hepes Buffer pH 7.15 52.5mmol/l 4,6-ethylidene G7 PNP 22 mmol/l Tuyến tính: lên đến 1500 U/l Độ nhạy: xuống đến 3 U/l Thể tích: Hộp 120 ml | R1: 2 x 50ml R2: 1 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 2
13 | HC124P1013 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | R1 Sulphanilic Acid 29 mmol/l R2 Sodium Nitrite 38.5 mmol/l Tuyến tính: lên đến 343 μmol/l (20.1 mg/dl) Độ nhạy: 1.20 μmol/l Thể tích: Hộp 360 ml | R1: 6 x 50ml R2: 3 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 1
14 | HC124P1014 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | R1 Sulphanilic Acid 29 mmol/l HCI 0.17 M R2 Sodium Nitrite 25 mmol/l Tuyến tính: lên đến 497 μmol/l (29 mg/dl) Độ nhạy: 1.00 μmol/l (0.058 mg/dL) | R1: 6 x 50ml R2: 3 x 20ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 1
15 | HC124P1015 | Thuốc thử định lượng HbA1c bằng phương pháp trực tiếp | Thuốc thử định lượng HbA1c bằng phương pháp trực tiếp | R1 Buffer Proteases 4KU/ml Triton X 100 0.5% R2 Enzyme/ Chromogen Restriction enzyme buffer >10U/ml R3 Haemolysis Triton X 100 1% SDS 0.45% R4 Calibrator Tuyến tính: lên đến 12% Độ nhạy: Giới hạn thấp nhất là 3% Thể tích: Hộp 561 ml | R1: 2 x 30ml R2: 1 x 20ml R3: 4 x 120ml; 2x0.5ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 4
16 | HC124P1016 | Chất hiệu chuẩn Xét nghiệm HbA1c | Chất hiệu chuẩn Xét nghiệm HbA1c | CONTROL LOT UNIT TARGET RANGE LEVEL 1 669-01-008 % 5.27 4.22 – 6.32 LEVEL 2 669-02-008 % 11.11 8.89 – 13.33 Thể tích: Hộp 1 ml | 2x0.5ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 1
17 | HC124P1017 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Dạng đông khô. Bảo quản 2-8oC. Đáp ứng 38 thông số hoặc tương đương. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC | Hộp/20 x 5 ml | Randox Laboratories LTd, Vương Quốc Anh |  | Lọ | 20
18 | HC124P1018 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids. | Hộp/20 x 5 ml | Randox Laboratories LTd, Vương Quốc Anh |  | Lọ | 20
19 | HC124P1019 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Dạng đông khô dễ bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids. | Hộp/20 x 5 ml | Randox Laboratories LTd, Vương Quốc Anh |  | Lọ | 20
20 | HC124P1020 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Dung dịch rửa máy sinh hóa. Thể tích: Hộp 2000 ml | R1: 2000ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 50
21 | HC124P1021 | Đinh lượng nồng độ cồn trong máu | Đinh lượng nồng độ cồn trong máu | R1 Ammonia Reagent Tris Buffer 100 mmol/l NADPH 0.35 mmol/l Sodium Azide 0.1% GLDH 1000 KU/L -ketoglutarate 8.0 mmol/l Độ nhạy: 9 μg/dl Thể tích: Hộp 100 ml | R1: 10 x 10ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Hộp | 5
22 | HC124P1022 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm nồng độ cồn | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm nồng độ cồn | Alcohol 152.32 mg/dL Ammonia 389.74 µmol/L Carbonate 19.74 mmol/L Thể tích: Lọ 2 ml | 1x2ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Lọ | 2
23 | HC124P1023 | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho xét nghiệm nồng độ cồn | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho xét nghiệm nồng độ cồn | Alcohol Level 1 84.72 72.012 - 97.428 mg/dL Ammonia Level 1 153.34 130.339 - 176.341 µmol/L Carbonate Level 1 34.66 29.461 - 39.859 mmol/L Thể tích: Lọ 2 ml | 1x2ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Lọ | 3
24 | HC124P1024 | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho xét nghiệm nồng độ cồn | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho xét nghiệm nồng độ cồn | Alcohol Level 2 63.07 53.6095 - 72.5305 mg/dL Ammonia Level 2 228.04 193.834 - 262.246 µmol/L Carbonate Level 2 44.99 38.2415 - 51.7385 mmol/L Thể tích: Lọ 2 ml | 1x2ml | Biorex Diagnostics Ltd, Anh |  | Lọ | 3
2. Máy huyết học Celltack G (8 mặt hàng):
1 | HC124P2001 | Dung dịch pha loãng | Isotonac 3/ MEK-640 | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 18L/ Can | Nihon Kohden/ Nhật Bản |  | Can | 225
2 | HC124P2002 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Hemolynac-310/ MK-310W | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 250ml/ Can | Nihon Kohden/ Nhật Bản |  | Can | 56
3 | HC124P2003 | Dung dịch ly giải hồng cầu, bách phân bạch cầu | Hemolynac-510/ MK-510W | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 250ml/ Can | Nihon Kohden/ Nhật Bản |  | Can | 56
4 | HC124P2004 | Dung dịch rửa máy thường quy | Cleanac-710/ MK-710W | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 2L/ Can | Nihon Kohden/ Nhật Bản |  | Can | 20
5 | HC124P2005 | Dung dịch rửa ngoài | Détergent Chloré | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 3 x 15 ml | SFRI SAS/ Pháp |  | Hộp | 3
6 | HC124P2006 | Máu chuẩn mức thấp | MEK-5DL | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 3 mL/ Lọ | R&D Systems/ Hoa Kỳ |  | Lọ | 4
7 | HC124P2007 | Máu chuẩn mức trung bình | MEK-5DN | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 3 mL/ Lọ | R&D Systems/ Hoa Kỳ |  | Lọ | 4
8 | HC124P2008 | Máu chuẩn mức cao | MEK-5DH | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | 3 mL/ Lọ | R&D Systems/ Hoa Kỳ |  | Lọ | 4
3. Máy Điện giải Erba Lyte CaPlus (08 mặt hàng):
1 | HC124P3001 | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ | Erba Lyte Ca Reagent Pack | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | Cal A: 650+Cal B: 350 mL | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 15
2 | HC124P3002 | Dung dịch QC máy điện giải | Erba Lyte Ca QC Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 100ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Lọ | 2
3 | HC124P3003 | Dung dịch bổ sung điện cực Ca | Erba Lyte Ca Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 15ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 3
4 | HC124P3004 | Dung dịch bổ sung điện cực K | Erba Lyte K Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 15ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Lọ | 2
5 | HC124P3005 | Dung dịch bổ sung điện cực Na+, Cl-, pH | Erba Lyte Na, Cl, pH Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 15ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Lọ | 3
6 | HC124P3006 | Dung dịch bổ sung điện cực tham chiếu | Erba Lyte Reference Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 15ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Lọ | 2
7 | HC124P3007 | Dung dịch châm điện cực Na | Erba Lyte Na Conditioner | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 100ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Lọ | 1
8 | HC124P3008 | Dung dịch rửa máy (rửa kim hút và đường ống) | ERBA LYTE CLEANING SOLUTION | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | 100ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 14
4. Máy Đông máu ECL412 (04 mặt hàng)
1 | HC124P4001 | Hoá chất đo thời gian Prothrombin ( PT) trong máu | Erba Protime LS | Sử dụng được trên máy đông máu bán tự động ECL 412 Ebar Lachema | Hộp/10 x 5ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 5
2 | HC124P4002 | Hoá chất đo APTT trong máu | Erba Actime | Dung dịch có chứa chất hoạt hoá và phospholipid. Sử dụng được trên máy đông máu bán tự động ECL 412 Ebar Lachema | Hộp/6x5ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 4
3 | HC124P4003 | Hoá chất đo APTT trong máu | Erba Calcium Chloride | Dung dịch có chứa Canxi clorua 0.025 M Sử dụng được trên máy đông máu bán tự động ECL 412 Ebar Lachema | Hộp/10 x 10 ml | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 1
4 | HC124P4004 | Cuvettes | ECL CUVETTES SRC-10 | Sử dụng được trên máy đông máu bán tự động ECL 412 Ebar Lachema | Hộp/2 x 500 cái | Erba Lachema S.R.O/ Séc |  | Hộp | 2
5. Máy HbA1C (01 mặt hàng)
1 | HC124P5001 | Hoá chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích HbA1C | Hoá chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích HbA1C | Pocketchem A1c Test Kit là hóa chất chuẩn đoán trong xét nghiệm tiểu đường, thành phần bao gồm: Cartridge Vial: PMMA Buffer + Lysing reagent: Water, Ammonium Chloride, Sodium deoxychlolate Monhydrate, Sodium azide. Cartridge top: Polypropylene Desiccant: Molecular sieve Ball bearing: Steel A1c reagent (boronate conjugate): osin-5thiouredylphenylboronic acid, triethylammonium salt Sampling Stick: PMMA, EDTA, Triton X-100 Có. Quy cách: Hộp 50 test | Hộp 50 test | EKF Diagnostic GmbH, Đức |  | Hộp | 30